«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель министра
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
  В. И. Стародубов
11 января 2005 г.

### Инструкция по применению безлейкоцитных компонентов консервированной крови на основании приказа Минздрава РФ № 363 от 25 ноября 2002 г «Об утверждении инструкции по применению компонентов крови»
Общие положения: Переливание компонентов крови, не содержащих лейкоциты, является безопасным для больных, особенно для детей, беременных, лиц с иммунодепрессией). Для предупреждения посттрансфузионных реакций необходимо применять компоненты крови, освобожденные от лейкоцитов.
 
Обедненные лейкоцитами компоненты обеспечивают предупреждение у реципиента пирогенных реакций, значительно снижают опасность возникновения болезни «трансплантант против хозяина», переноса ряда вирусных инфекций и HLA - аллоиммунизации. Кроме того, в профильтрованных эритроцитных средах лучше сохраняются их функциональные свойства. 

Для получения безлейкоцитных компонентов необходимо использовать «Комплект устройств полимерных для удаления лейкоцитов и получения безлейкоцитных компонентов крови однократного применения, стерильного, «Лейкосеп®» (регистрационное удостоверение № ФС 012 б 2004/0574-04 от 21 сентября 2004 г.). Устройство «Лейкосеп®» снабжено коннектором, выполненным в виде полимерной иглы с защитной оболочкой, закрытой колпачком. Коннектор обеспечивает стерильное подсоединение к контейнеру с фильтруемой средой и создание закрытой замкнутой системы фильтрования. 

Подробное описание техники использования устройства «Лейкосеп®» изложено в руководстве по эксплуатации устройства, прилагаемом к изделию. 

В эритроцитных средах, обедненных лейкоцитами, с помощью устройства «Лейкосеп®», в процессе хранения не образуются микросгустки. В результате этого упрощается техника гемотрансфузий, не ограничена скорость переливания таких сред. 

Функциональные свойства: при применении устройства «Лейкосеп®» коэффициент фильтрации лейкоцитов составляет не менее 99,9%, а содержание остаточных лейкоцитов в дозе эритромассы - не более 1×106, соответственно в плазме - не более 5×104. Уровень остаточных лейкоцитов в плазме и эритромассе соответствует международным стандартам. Фильтрация не вызывает гемолиза эритроцитов. 

В процессе фильтрации крови и ее компонентов допускается уменьшение объема фильтруемой среды до 10% от исходного. 

Показания к применению: применение гемокомпонентов, обедненных лейкоцитами с использованием устройства «Лейкосеп®», показано больным:

- при имевшихся ранее реакциях и осложнениях на гемотрансфузии;

- при предшествовавших многократных переливаниях крови и ее компонентов;

- при многократных беременностях;

- при родах и послеродовом периоде;

- иммуносупрессивным пациентам (онкологическим больным, при трансплантации органов и тканей, лицам старше 65 лет);

- в педиатрической практике;

- при высокой вероятности развития респираторного дистресс-синдрома;

- больным с гематологическими заболеваниями, ожидающих аллогенную или аутологичную пересадку костного мозга.

Приготовление, хранение и дозы переливания: Для получения безлейкоцитных компонентов консервированную кровь одного донора фракционируют на плазму и эритромассу. При этом используют кровь, заготовленную в полимерных контейнерах с консервантом со сроком хранения не более 48 часов после эксфузии у донора. 

При разделении крови в контейнерах 500/300/300 перед фильтрованием может быть выделен лейкотромбослой для получения из него тромбоконцентрата и лейкоцитов для получения из последних интерферона. 

При разделении крови в контейнерах 500/300 перед фильтрованием лейкотромбослой разрешается отбирать в контейнер, снабженный коннектором для стерильного подсоединения, который обеспечивает создание закрытой замкнутой системы. 

Для использования профильтрованной плазмы в качестве свежезамороженной (СЗП) срок хранения крови после ее заготовки (и фильтрования) должен составлять не более 6 часов. Фракционирование консервированной крови перед фильтрованием осуществляется в соответствии с действующей «Инструкцией по фракционированию консервированной крови на клеточные компоненты и плазму» - МЗ СССР № 06-14/24 от 11 июня 1987 г. 

Профильтрованную плазму необходимо в течение 6 часов заморозить методом, обеспечивающим полное замораживание до минус 30°С в течение 1 часа с последующей закладкой на карантинизацию. 

Допустимые режимы хранения профильтрованной замороженной плазмы:

- 24 месяца при температуре менее минус 30°С;

- 12 месяцев при температуре от минус 25 до минус 30°С.

Режим хранения круглосуточно контролируется дежурным персоналом и фиксируется в журнале регистрации температурного режима холодильников не реже 2-х раз в сутки. 

Срок хранения замороженной профильтрованной плазмы соответствует срокам хранения СЗП. 

Обедненная лейкоцитами эритроцитная масса сохраняет при 4°С морфофункциональные свойства и пригодна для применения в течение 21 суток. 

Переливание эритромассы и плазмы, обедненных лейкоцитами осуществляют в соответствии с «Инструкцией по применению компонентов крови» (Приказ МЗ РФ № 363 от 25 ноября 2002 г.) 

Побочные действия: при соблюдении инструкций, какого-либо побочного действия при трансфузиях эритромассы и плазмы, обедненных лейкоцитами с помощью устройства «Лейкосеп®», не наблюдается. 

Противопоказания: единственным противопоказанием к применению эритромассы и плазмы, обедненных лейкоцитами, является наличие у больного реакции на введение донорских белков. Другие противопоказания соответствуют таковым, указанным в указанной выше инструкции.

Разработчики:

| Генеральный директор НТЦ «Мепотекс», чл.-корр. АМТН РФ Н. М. Шишов Президент РАМН, академик РАМН, профессор В. И. Покровский Директор ГУ ГНЦ РАМН, академик РАН и РАМН, профессор А. И. Воробьев Директор ГУ РосНИИГТ, чл.-корр. РАМН, профессор Е. А. Селиванов Профессор В. Н. Мельникова Профессор В. Т. Плешаков Научный сотрудник Г. Ю. Кирьянова Главный трансфузиолог МО РФ профессор А. В. Чечеткин Председатель Попечительского совета Фонда «Служба крови - людям», академик АМТН РФ, профессор В. А. Максимов Главный трансфузиолог ГУ ГНЦ РАМН М. М. Петров |  |
| --- | --- |

Лейкофильтры

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ «Лейкосеп» ®-Пл»

«Устройство для удаления лейкоцитов из плазмы однократного применения
«Лейкосеп» ®-Пл» ТУ 9393-066-17121966-2007

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для удаления лейкоцитов и получения высококачественной плазмы, необходимой для приготовления свежезамороженной плазмы и производства препаратов крови.

Обедненная лейкоцитами плазма обеспечивает предупреждение у реципиента иммуногематологических реакций и осложнений, снижает опасность переноса вирусных инфекций. Устройство применяют на СПК и ОПК лечебных учреждений.

Устройство создает закрытую замкнутую систему фильтрования при присоединении его к контейнеру с плазмой от одного донора за счет специального коннектора для стерильного подсоединения, что обеспечивает сохранение стерильности фильтруемой среды.*
ВНИМАНИЕ! Срок хранения плазмы до фильтрации не должен превышать 48 ч.

1. Проверьте срок годности устройства и пригодность фильтруемой плазмы.
     2. Извлеките устройство из упаковки. Закройте все зажимы.
     3. Снимите колпачок 1 с иглы одноканальной 2 коннектора для стерильного подсоединения 3. при этом защитная оболочка 4 должна оставаться на игле 2. Вскройте оболочку штуцера 5 контейнера с плазмой 6 и вращательным движением введите иглу 2 с оболочкой 4 до упора, проколов
мембрану штуцера.
     4. Повесьте контейнер 6 с фильтруемой плазмой на высоту не менее 0,7 м от горизонтальной поверхности.
     5. Для вытеснения воздуха из узла фильтрации 7 откройте желтый зажим 9,узел фильтрации 7 расположите вертикально выходом вверх.
Роликовым зажимом 8 обеспечьте плавное медленное течение плазмы. Под действием силы тяжести происходит заполнение узла фильтрации 7. При появлении плазмы в трубке 10 верните узел фильтрации в исходное положение. Процесс фильтрации плазмы продолжается до тех пор. пока не профильтруется весь ее объем из контейнера 6.
     6. По окончании фильтрации плазмы закройте желтый зажим 9.
     7. Расположите контейнер с отфильтрованной плазмой 11 в плазмоэкстракторе. Откройте белый зажим 12. С помощью плазмоэкстрактора аккуратно надавите на контейнер с отфильтрованной плазмой, не допуская попадания плазмы в трубку 13, и переведите воздух в пустой контейнер 6. Закройте белый зажим 12. Откройте желтый зажим 9. Частью воздуха, собранного в контейнере 6, выдавите остатки плазмы из трубки 14 и узла фильтрации 7 (со стороны входа) в контейнер с отфильтрованной плазмой 1 1. Откройте белый зажим 15.
И снова, воздухом, собранным в контейнере 6, переведите остатки отфильтрованной плазмы из узла фильтрации 7 и трубки 10 в контейнер с отфильтрованной плазмой 11. Закройте желтый зажим 9.
     8. В случае попадания воздуха в контейнер 11 откройте белый зажим 12 и, осторожно надавливая на заполненный контейнер с отфильтрованной плазмой 11, не допуская попадания плазмы в трубку 13, вытесните воздух в контейнер 6. Закройте белый зажим 12.
Общее количество воздуха, содержащегося в контейнере с плазмой, не должно превышать 5 см1.
     9. Загерметизируйте трубки 10 и 13 ближе к контейнеру 11. Загерметизированные трубки перережьте по плоскости сварного шва герметизации.
     10. Контейнер с плазмой этикетируйте как «Плазму свежезамороженную фильтрованную» и храпите при установленной температуре.